DB-FST 反渗透实验装置

| 技术指标 | 说 明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置功能 | 1、加深对组成反渗透工艺流程各个处理单元构造的了解。 2、掌握反渗透工艺流程各单元操作方法及冲洗方法。 3、熟悉各单元的作用，了解其水质变化及设计参数。 |  |  |  |
| 主要配置 | 活性炭过滤器、保安过滤器、反渗透卷式膜组件、反渗透不锈钢外壳、不锈钢高压泵 、流量计、纯水电导率仪 、原水箱、纯水箱、阀门、压力表、电器控制系统、不锈钢框架。 |  |  |  |
| 公用设施 | 水：装置自带水箱，连接自来水。实验时由水箱循环泵送入系统，循环使用。 电：电压AC380V，功率1KW，标准三相四线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。 实验物料：自来水或聚乙二醇，外配设备：分光光度计 |  |  |  |
| 技术参数 | 1、反渗透膜为卷式膜，膜直径：φ100mm；长度：1014mm；脱盐率：95%；带有不锈钢膜壳，最大压力：4.16MPa。 2、预过滤器：10英寸活性炭预过滤和5μm精过滤。 3、保安过滤器：线绕式芯+不锈钢外壳，出水量16-160L/h。 4、不锈钢多级立式高压离心泵，功率：0.75KW，流量：2m3/h，扬程80m。 5、液体流量计：规格10-100L/h和6-60L/h，面板式转子流量计。 6、原料储槽：容积80L，材质为304不锈钢；纯水箱：容积40L，304不锈钢。 7、电导仪：在线检测纯水电导率，电极常数可调节切换。 8、各项电路指示、操作均在控制屏面板进行。 9、框架为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，流程简单，操作方便。 10、外形尺寸：1500×550×2000mm（长×宽×高），外形为可移动式设计，带3寸双刹车轮。 |  |  |  |
| 测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
|  | 电导率 | 电导传感器 | 电导率显示仪 | 无 |
|  | 流量 | 转子流量计 | 转子流量计 | 手动阀控 |
|  | 膜分离压力 | 指针式压力表 | 压力表就地显示 | 无 |
|  | 温度 | PT100铂电阻 | 数字温度仪表 | 无 |